

**IMPRESSION PASTE**

BS4284: 1981

**DIRECTIONS FOR USE**

A high definition material based on Eugenol (catalyst paste) and Zinc Oxide (base paste).

**INDICATIONS:**

The taking of impressions for the manufacture of dentures, particularly for edentulous patients.

The taking of impressions to enable mal-fitting dentures to be relined.

**MIXING:**

Squeeze equal lengths of material with the aid of a key from catalyst, and base paste tubes (approximately 3 inches each for a lower and 4 inches for an upper impression). Use a broad stiff spatula and mix thoroughly with sweeping strokes until a uniform colour indicates a completely homogeneous material (mixing time 30 seconds). Mix ratio: 2.75:1 by weight (base: catalyst). NB: Replace caps after extruding paste. Working time: 2 minutes at 23ºC from end of mix.

**IMPRESSION TAKING:**

Apply mixed material to entire surface of a special tray (for denture manufacture) or to the thoroughly cleaned surface of existing denture (for refining). Setting time: 2 to 2 1/2 minutes at 37ºC.

**CLEANING:**

Clean and disinfect the impression using Perform – ID (Schülke & Mayr) following the instructions on the packet. The material can be removed from spatulas using alcohol. (Caution: HIGHLY FLAMMABLE).

**CAUTION:**

This material contains Eugenol and like all such materials may occasionally cause the patient to experience short-lived mucosal irritation. Avoid contact with eyes - if this occurs, wash with copious quantities of water and seek medical attention.

**STORAGE:**

Store in a cool dry place.

**BATCH CODE:**

The batch code gives an open date of manufacture in month, year, day format with a numerical suffix to uniquely identify the batch of material. Please quote this batch number in all correspondence.

The expiry date is shown in year, month format. Do not use the product after this date.

**SPECIALLY FORMULATED FOR USE IN DENTISTRY**



**REF:** 001X1 165g Base Paste/60g Catalyst Paste & Hand cream



Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK

Tel: +44 1892 870500 Fax: +44 1892 870482

*Advanced Healthcare Ltd operate a policy of continuous monitoring and improvement of our products. If you have any comments about this product, please contact us at the above address stating the batch number shown on the packaging.*

Caution: U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

2012-10 L8078

**ÖLÇÜ MATERYALİ**

BS4284: 1981

**KULLANMA TALİMATI**

Ojenöl (katalizör pastası) ve Çinko Oksit (baz pastası) bazlı, son teknolojik bir materyaldir.

**ENDİKASYONLARI:**

Özellikle dişsiz hastalarda takma diş yapmaya yönelik olarak total ölçü almada kullanılır. Yeniden astarlanacak takma dişlerde dişlerin yerleştirilmesini sağlamak üzere ölçü alınmasında kullanılır.

**KARIŞTIRMA:**

Bir spatula yardımı ile tüplerden (her birinden yaklaşık 7cm kadar alt çene, 10cm kadar üst çene ölçüsü için) eşit miktarlarda katalizör ve baz pastası çıkarın. Geniş ve sert bir spatula ile kabarcıkları yok ederek ve tamamen homojen bir materyale ulaşıldığını belirten sabit bir renge ulaşıncaya kadar iyice karıştırın (karıştırma süresi 30 saniyedir). Karıştırma oranı ağırlık bakımından (baz: katalizör) 2.75:1.dir. DİKKAT: pastayı çıkardıktan sonra kapağını kapatınız.

Çalışma süresi: 23ºC.de karıştırma işleminin sonundan itibaren 2 dakikadır.

**ÖLÇÜ ALMA:**

(Dental kullanımlar için üretilmiş) özel bir ölçü kaşığının tüm yüzeyine veya iyice temizlenmiş (arındırmak için) mevcut takma diş yüzeyine karışımı uygulayın. Sertleşme süresi 37ºC.de 2-2,5 dakikadır.

**TEMİZLEME:**

Perform –ID (Schülke & Mayr) kullanarak ve paketteki talimatlara uyarak ölçüyü temizleyin ve dezenfekte edin. Materyal spatuladan alkol kullanılarak çıkarılabilir. (Dikkat: YÜKSEK ÖLÇÜDE YANICIDIR).

**DİKKAT:**

Bu materyal Ojenöl içermektedir ve tüm benzer materyaller hastanın kısa süreli mukozal tahriş yaşamasına neden olur. Gözle temasından kaçının- göze temas ederse bol miktarda su ile iyice yıkayın ve medikal yardım alın.

**SAKLAMA KOŞULLARI:**

Serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

**LOT NUMARASI:**

Lot numarası, üretim tarihini, materyalin lot numarasını özel olarak tanımlamak üzere sayısal bir ekin takip ettiği ay, yıl, gün formatında vermektedir. Tüm yazışmalarınızda lütfen bu lot numarasına yer verin.

Son kullanma tarihi yıl, ay formatında gösterilmektedir. Ürünü bu tarihten sonra kullanmayınız.

**DİŞÇİLİKTE KULLANILMAK ÜZERE FORMÜLE EDİLMİŞTİR**

**REF:** 001X1 165gr Baz Pasta/60gr Katalizör Pasta & El kremi



Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK

Tel: +44 1892 870500 Fax: +44 1892 870482

*Advanced Healthcare Ltd, sürekli ürün denetimi ve gelişimi politikası yürütmektedir. Bu ürünle ilgili olarak yorumda bulunmak isterseniz lütfen paket üzerinde gösterilen lot numarasını belirterek yukarıdaki adresten bizimle bağlantıya geçiniz.*

Dikkat: U.S. Federal Yasaları bu cihazın bir dental profesyonel aracılığı veya siparişi ile satılmasını kısıtlamaktadır.

2012-10 L8078